Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Počet stran: 2

„Specifikace předmětu plnění“

č á s t   6.   Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

veřejné zakázky malého rozsahu

„Elektroforézy OPVK“

s uvedením jeho kvantifikace a minimálních technických parametrů požadovaných zadavatelem

| Seznam zboží: Inovace Bc a NaMg SP v oboru Bezpečnost a kvalita potravin, reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0287 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Název přístroje | MJ | Počet MJ | Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj |
|  | Elektroforéza | ks | 1 | Horizontální typ, zdroj, elektroforéza a transiluminator v jednom systému, pro použití s běžnými barvivy jako EtBr, SYBR Green a SYBR Safe, rozměry gelu min. 15 x min. 10 cm (multiSUB choice), v ceně zahrnuty min. 4 ks oboustranné hřebeny tloušťky 1mm, pryžové nalévací mantinely |
|  | Sušička gelu pro elektroforézu | ks | 1 | Sušička gelů o velikosti min. 45 x min. 34 cm, s ovládacím panelem z nerezové oceli, časovač pro teplotu a jeden pro vakuové čerpadlo. Nastavitelná teplota do min. 90 ° C (± 1 °C), nastavitelný čas sušení min. na 5 hodin, automatické vypínání po uplynutí nastavitelné doby. Sušička je vybavena mylarovou páskou, porézním PE listem a silikonovými pryžií pro překrytí listu. |
|  | Napěťový zdroj pro elektroforézu | ks | 1 | napětí (V): rozsah min 2 až min 300, proud (mA): min 4 až min 500, max. výkon (W): min 90, rozměry (cm): max 20 x max 30 x max 10. |
|  | Elfo včetně zdroje | ks | 1 | Vertikální mini elektroforéza, pro přípravu polyakrylamidových gelů. Nanášení roztoků pro přípravu gelů mezi skla. Včetně příslušenství nutného k uvedení do provozu pro přípravu min. dvou gelů: skla pro přípravu gelů, stojánky a rámečky pro upevnění skel, hřebeny pro nanesení vzorků (10 jamek, tloušťka 0,75 mm). Součástí dodávky je zdroj napětí pro mini vertikální elektroforézu (nastavení min 10 až min 300 V (po 1 V krocích), min 4 až min 400 mA (po 1 mA krocích), 75 W maximum; typ výstupu - konstantní napětí nebo konstantní proud s automatickým přechodem, výstupní porty - 4 zapuštěné sady paralelně. Časovač 0-999 min. |