# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Počet stran: 1

„Specifikace PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje – Mrazícího boxu -80° s CO2  back – up systémem dále uvedeného v tabulce.

### Název přístroje: Mrazící box -80° s CO2  back – up systémem

| ### Název přístroje: | ### Mrazící box -80° s CO2 back – up systémem |
| --- | --- |
| Technické požadavky na přístroj – minimální požadavky: | Mrazicí box -80°C s CO2 back-up systémem musí splňovat tyto technické požadavky: - Musí být schopen dlouhodobě udržet vnitřní teplotu minimálně -80 °C - Vnitřní objem mrazicího boxu musí být minimálně 400 L - Musí být skříňového provedení - Musí být vybaven dvěma chladícími kompresory - Musí být vybavený CO2back-up systémem, který bude schopen udržet vnitřní teplotu na maximálně -50 °C po dobu minimálně 24 hod - Vnitřní prostor musí být rozdělený na minimálně 3 samostatné oddíly - Musí být vybavený vakuovým ventilem pro opakované rychlé otvírání předních dveří - Musí být vybaven akustickým a vizuálním alarmem vysoké teploty - Musí mít přístupný filtr kondenzátoru z přední strany |