Specifikace a minimální technické požadavky

- část č. 3 zadávací dokumentace

„Atomová absorpční spektrometrie“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také „VZ“) jejímž předmětem je dodávka zboží

Veřejná zakázka je zadávaná postupem analogickým k postupu jednacího řízení bez uveřejnění analogicky na základě ust. § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 4 písm. a) a § 34 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) pod zn. VZ 75/2014

Specifikace a minimální technické požadavky jsou jako část č. 3 nedílnou součástí zadávací dokumentace a analogicky v souladu s ustanovením § 45 a § 46 ZVZ a zadávací dokumentace vymezují podrobně charakteristiky, technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Specifikace a minimální technické požadavky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených ve Specifikaci a minimálních technických požadavcích vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v tomto dokumentu vymezil charakteristiky a své požadavky na dodávku.

Atomová absorpční spektrometrie

• Dvoupaprskový atomový absorpční spektrometr pro rychlé víceprvkové analýzy kovů v plamenu (technika F AAS) s deuteriovou korekcí pozadí.
• Spektrometr musí umožňovat sekvenční měření prvků v plamenu (tj. na jedno nasátí vzorku stanovit všechny požadované prvky, jejichž výbojky jsou přítomny v karuselu). 
• Karusel pro 4 duté katodové výbojky (HCL s běžně používanými paticemi průměru 37 mm).
• Výbojky musí být v karuselu snadno dostupné, viditelné i při analýze a umístěné v nepohyblivém karuselu. Spektrometr musí umožňovat rozsvícení všech HCL najednou.
• Součástí dodávky musí být hořáky pro směs acetylén/ox. dusný (6cm) a acetylén vzduch (10 cm).
• Spektrometr musí mít bezpečnostní prvek zabraňující neúmyslnou záměnu typů hořáků.
• Spektrometr musí být vybaven jiskrovým piezoelektrickým zapalováním plamene.
• Optika spektrometru musí být pro zajištění optimální prostupnosti světla plně reflexivní a nesmí obsahovat žádné refraktivní (světlolomné) komponenty (čočky, optická vlákna).
• Výška štěrbiny musí být nastavitelná v rozmezí alespoň 0,2 – 1 nm s možností rychlé automatické změny pro každý měřený prvek.
• Detekce signálu pomocí širokospektrálního fotonásobiče pokrývajícího rozsah alespoň od 185 do 900nm.
• Spektrometr musí být vybaven plně rozebíratelným vnášecím a zmlžovacím systémem vzorku vyrobeným z chemicky inertních termoplastických materiálů a doplněným o  bezpečnostní prvky proti výbuchu a popálení uživatele (tlaková pojistka zmlžovací komory, žádné volně přístupné hadičky s hořlavými plyny, atp.).
• Součástí dodávky spektrometru musí být automatický podavač vzorků s kapacitou alespoň 150 vzorků. Rameno dávkovače s jehlou musí umožnovat rychlý pohyb do všech směrů pro rychlé nasátí vzorků a musí umožnovat nastavení rychlosti průtoku proplachu zamezujícím mezivzorkovou kontaminaci.
• Součástí dodávky spektrometru musí být kontinuální průtokový generátor hydridových par umožňující stanovení stopových koncentrací prvků Hg, As, Se, Sb, Te, Bi a Sn.
• Součástí dodávky musí být i odpovídající odhlučněný kompresor pro umístění do laboratoře.
• Součástí dodávky musí být lampy HCL pro stanovení následujících prvků Na, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn.
• Součástí nabídky budou redukční ventily na 50l tlakové lahve s acetylenem a oxidem dusným.
• Možnost rozšíření spektrometru o manuálně snadno vyměnitelný nástavec s jednotkou pro techniku AAS ETA (kyveta), autoinjektorem a integrovanou pozorovací kamerou atomizačního procesu v podélně vyhřívané grafitové kyvetě.
• Součástí dodávky musí být ovládací a vyhodnocovací stanice tj. sestava PC s monitorem. Součástí bude také operační systémem Windows 7 (či novější) a výkonný ovládací vyhodnocovací software poskytovaný výrobcem spektrometru.
• Ovládací a vyhodnocovací software musí splňovat požadavky na kooperaci s programy třetích stran – export dat do tabulkových a textových editorů (MS Office).
• Minimální záruční doba 24 měsíců od data instalace a předání přístroje.
• Instalace, zaškolení, záruční/pozáruční servis, aplikační podpora a následný podpůrný servis (rada po telefonu nebo e-mailem) musí být dodavatelem zajištěna prostřednictvím česky mluvících servisních techniků (min 2) proškolených pro opravy atomových absorpčních spektrometrů se servisní praxí AAS alespoň 3 roky.
• Garantovaná dostupnost náhradních dílů po dobu 8 let od instalace přístroje.
• Doprava, instalace a základní zaškolení v místě instalace musí být zahrnuty v nabídkové ceně.
• Uživatelský návod v českém a anglickém jazyce.
• Dodávka použitého, předváděcího ani repasovaného spektrometru není povolena.
• Dodací lhůta do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy.