Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Počet stran: 2

„Specifikace PLNĚNÍ“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje – Fluorescenčního multiplatereaderu pro kultivaci buněčných kultur v regulované atmosféře dále uvedeného v tabulce:

| Název přístroje: | Fluorescenční multiplatereader pro kultivaci buněčných kultur v regulované atmosféře |
| --- | --- |
| Technické požadavky na přístroj – minimální požadavky: | Fluorescenční multiplatereader pro kultivaci buněčných kultur v regulované atmosféře musí splňovat tyto technické požadavky: Musí měřit absorbanci UV/VIS v rozsahu minimálně 220-1000 nm Musí umět naměřit spojité absorpční spektrum v rozsahu 220-1000 nm s rozlišením 1 nm Musí být schopen měřit fluorescenci a luminiscenci v minimálním rozsahu 250-750 nm Musí umět pracovat s mikrotitračními destičkami s 6-384 jamkami Musí umožnit nastavení snímání svrchu i zespodu bez nutnosti manipulace s přístrojem Musí umožňovat dvojitě orbitální (do osmičky) třepání destičky se vzorky Musí mít temperovanou pracovní komoru minimálně do teploty 45 °C Musí umožňovat aktivně regulovat koncentraci CO2 v měřící komoře minimálně v rozsahu 020 % a O2 minimálně v rozsahu 1-15 % Součástí nabídky musí být počítač se softwarem pro získání a zpracování naměřených výsledků a licencí minimálně pro 10 počítačů Musí umět pracovat v modech end-point měření, kinetické měření,wellscanning a time-resolved fluorescence Musí mít karusel pro minimálně 8 párů (exitační a emisní) filtrů pro měření fluorescence Musí být dodatečně rozšiřitelný o AlphaScreen modul, timeresolved FRET modul a injektory Musí být zaručen záruční a pozáruční servis v rámci EU |