# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Počet stran: 2

„Specifikace PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje – Termocykleru pro PCR v reálném čase dále uvedeného v tabulce.

### Název přístroje: Termocykleru pro PCR v reálném čase

| ### Název přístroje: | ### Termocykler pro PCR v reálném čase |
| --- | --- |
| Technické požadavky na přístroj – minimální požadavky: | Termocykler pro PCR v reálném čase musí splňovat tyto minimální technické požadavky: - Musí mít minimálně 3 kanály pro čtení fluorescenčního signálu - Musí mít kapacitu pro alespoň 36 x 0,2 ml reakčních zkumavek - Musí mít otevřený software s možností definovat vlastní metody - Musí mít konfiguraci umožňující využít současně všechny běžné metody značení vzorků - Musí mít vyhřívané víko, případně část komory, která je v kontaktu s víčky zkumavek, minimálně na 105°C - Musí splňovat následující provozní parametry - Uniformita: ± 0.5°C - Rozsah: ambient až 99°C - Rychlost vyhřívání/chlazení (vzduchu, bloku, nikoli vzorku) ≥5°C/sec - Přesnost: ± 0.5°C - Musí mít otočný karusel nebo jinou aplikaci zajišťující maximální možnou uniformitu měření |
| Další požadavky: | Zajištění servisu přístroje v rámci České republiky. |