- Technické podmínky

- část č. 2 zadávací dokumentace

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

„CEITEC – Elektroforézy s příslušenstvím – VFU – 1. část“

zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.1 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Zakázka je zadávána v rámci projektu „CEITEC - středoevropský technologický institut", reg. číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Technické podmínky jsou jako část č. 2 nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je v kompletní podobě uveřejněna a neomezeným dálkovým přístupem bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/. Informace o přístupu k zadávací dokumentaci jsou blíže uvedeny v čl. 1.2. Textové části ZD.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

| Zařízení pro dokumentaci elektroforetické separace - 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje |  |  |
| Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele (uchazeč uvede základní popis zařízení) |  |  |
| (Zadavatel poptává gelový dokumentační systém.) |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru.) |
| dokumentační systém se světelně izolovanou temnou komorou | ano | Vyplní dodavatel |
| Integrované průchozí UV, průchozí bílé a dopadající bílé osvětlení | ano | Vyplní dodavatel |
| motorizovaná optika ovládáná pomocí software | ano | Vyplní dodavatel |
| výsuvný UV transiluminátor se štítem chránícím před UV pro snadné vyřezávání z gelů | ano | Vyplní dodavatel |
| maximální velikost gelu | alespoň 25 x 35 cm | Vyplní dodavatel |
| maximální velikost obrazu | alespoň 19 x 25 cm | Vyplní dodavatel |
| CCD kamera s rozlišením | alespoň 4 megapixely | Vyplní dodavatel |
| standartní desktop s 24" LCD součástí dodávky | ano | Vyplní dodavatel |
| konverzní deska a filtry pro vizualizaci: SYBR Green, Coomassie Blue, Silver, Flamingo, Oriole, SYPRO Ruby | ano | Vyplní dodavatel |
| konverzní deska pro snímání ve viditelném světle | ano | Vyplní dodavatel |
| software bez omezení licencí – možno nainstalovat na libovolný počet počítačů | ano | Vyplní dodavatel |
| automatické snímání dle přednastaveného profilu | ano | Vyplní dodavatel |
| automatická analýza snímaných gelů | ano | Vyplní dodavatel |
| 3-D viewer intenzit bandů pro snadnou vizuální kvantifikaci výstupů | ano | Vyplní dodavatel |
| možnost ručního zásahu do kterékoli části automatického nastavení | ano | Vyplní dodavatel |
| kompatibilita se „Stain-free“ technologií proteinových gelů | ano | Vyplní dodavatel |
| balení gelů součástí start-up balíčku pro předvedení funkčnosti během instalace | ano | Vyplní dodavatel |
| záruka | min. 2 roky | Vyplní dodavatel |
| Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací). |  |  |