## Část 1
Příloha č. 1 - Technické podmínky - část 1
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku PCR cyckerů typu A - 48 jamek
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)
počet kusů | 2 | Vyplní dodavatel
min. teplota bloku | nejvýše 3°C | Vyplní dodavatel
max. teplota bloku | nejméně 99°C | Vyplní dodavatel
max. rychlost ohřevu | min. 5°C/s | Vyplní dodavatel
max. rychlost chlazení | min. 4.5°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost ohřevu | min. 4.2°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost chlazení | min. 3.8°C/s | Vyplní dodavatel
teplotní uniformita (teplota ležící v rozsahu 55 – 90°C, 10-15s po dosažení teploty) | max. 0.6°C | Vyplní dodavatel
min. teplota víka | max 30°C | Vyplní dodavatel
max. teplota víka | min 99°C | Vyplní dodavatel
max. reakční objem | nejméně 50uL | Vyplní dodavatel
velikost mikrozkumavek | 0.2mL | Vyplní dodavatel
paměť | min. 350 programů | Vyplní dodavatel
propojení s PC | ano | Vyplní dodavatel
kapacita | min. 3x48 jamek | Vyplní dodavatel
počet současně spustitelných programů | min. 3 | Vyplní dodavatel
propojení s PC přes USB | ano | Vyplní dodavatel
export/import programů na USB paměť | ano | Vyplní dodavatel
ověření (validace) deklarovaných vlastností (přesnost, uniformita, rychlost, atd.) | ano, min. 1x ročně | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

## Část 2
Příloha č. 1 - Technické podmínky - část 2
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku PCR cyckeru typu B - 96 jamek
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)
min. teplota bloku | nejvýše 4°C | Vyplní dodavatel
max. teplota bloku | nejméně 99°C | Vyplní dodavatel
max. rychlost ohřevu | min. 5°C/s | Vyplní dodavatel
max. rychlost chlazení | min. 4°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost ohřevu | min. 4°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost chlazení | min. 3°C/s | Vyplní dodavatel
teplotní uniformita (teplota ležící v rozsahu 55 – 90°C, 10-15s po dosažení teploty) | max. 0.6°C | Vyplní dodavatel
min. teplota víka | max 30°C | Vyplní dodavatel
max. teplota víka | min 99°C | Vyplní dodavatel
max. reakční objem | nejméně 50uL | Vyplní dodavatel
velikost mikrozkumavek | 0.2mL | Vyplní dodavatel
paměť | min. 350 programů | Vyplní dodavatel
propojení s PC | ano | Vyplní dodavatel
kapacita | min. 1x96 jamek | Vyplní dodavatel
počet současně spustitelných programů | min. 1 | Vyplní dodavatel
propojení s PC přes USB | ano | Vyplní dodavatel
export/import programů na USB paměť | ano | Vyplní dodavatel
gradient | ano | Vyplní dodavatel
rozsah gradientu | min. 26°C | Vyplní dodavatel
ověření (validace) deklarovaných vlastností (přesnost, uniformita, rychlost, atd.) | ano, min. 1x ročně | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).