- Technické podmínky

- část č. 2 zadávací dokumentace

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

„přístroj NMR pro Centrální laboratoře“

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky jsou jako část č. 2 nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je v kompletní podobě uveřejněna a neomezeným dálkovým přístupem bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/. Informace o přístupu k zadávací dokumentaci jsou blíže uvedeny v čl. 1.2. Textové části ZD.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| Příloha č. 1 – Podrobné odůvodnění vymezení technických podmínek „přístroj NMR pro Centrální laboratoře“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| (uchazeč uvede základní popis zařízení) |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru) |  |
| magnet: |  |  |  |
| supravodivý aktivně stíněný magnet s průchozím otvorem o průměru 54 mm (RT bore tube) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| hodnota indukce homogenního magnetického pole | min. 9,39 T | Vyplní dodavatel |  |
| antivibrační systém | ano | Vyplní dodavatel |  |
| automatické měrky kryokapalin (kapalný dusík a kapalné helium) s alarmem hlásící nízkou hladinu těchto kapalin | ano | Vyplní dodavatel |  |
| interval doplňování kapalného hélia | min 210 dní | Vyplní dodavatel |  |
| interval doplňování kapalného dusíku | min 14 dní | Vyplní dodavatel |  |
| vlastní NMR spektrometr (konzole): |  |  |  |
| minimálně dva nezávislé radiofrekvenční kanály, pokrývající frekvenční pásma 1H-19F a 15N-31P | ano | Vyplní dodavatel |  |
| pulsní výkon zesilovače pro vysokofrekvenční pásmo pro jádra 1H-19F, tedy pro frekvence 376 – 400 MHz | min 100 W | Vyplní dodavatel |  |
| pulsní výkon zesilovače pro nízkofrekvenční pásmo pro jádra 15N-31P, tedy pro frekvence 40 – 162 MHz | min 300 W | Vyplní dodavatel |  |
| předzesilovačem pro vysoké frekvenční pásmo musí být zesilovač osazený GaAs aktivními prvky o nízkém šumu | ano | Vyplní dodavatel |  |
| předzesilovačem pro nízké frekvenční pásmo musí být předzesilovač širokopásmový nebo přepínací (pro 13C/širokopásmový bipolární) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| deuteriový stabilizační kanál (2H lock) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| modul pro vytvoření gradientních pulsů magnetického pole | ano | Vyplní dodavatel |  |
| modul pro měření při proměnné teplotě vzorku v rozsahu alespoň -80 °C až +130 °C | ano | Vyplní dodavatel |  |
| konzole musí umožňovat automatické lockování a ladění homogenity pole a rovněž automatické ladění (tuning a matching) sond (automatické ladění sond může být prováděno i samostatnou jednotkou, ovládanou softwarově z řídícího počítače) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| konzole umožňuje budoucí rozšíření o další radiofrekvenční kanál | ano | Vyplní dodavatel |  |
| konzole umožňuje budoucí rozšíření pro měření vzorků v pevném stavu | ano | Vyplní dodavatel |  |
| sonda: |  |  |  |
| automaticky laditelná NMR sonda pro měření vzorků v kapalné fázi v kyvetách o vnějším průměru 5 mm se dvěma nezávislými kanály | ano | Vyplní dodavatel |  |
| rozsah HB (high band) kanálu | nejméně 1H-19F | Vyplní dodavatel |  |
| rozsah LB (low band) kanálu | nejméně 15N-31P | Vyplní dodavatel |  |
| kanál pro stabilizaci rezonanční podmínky (2H lock) a gradientní cívka v ose Z | ano | Vyplní dodavatel |  |
| teplotní pracovní rozsah | min -80 °C až +130 °C | Vyplní dodavatel |  |
| sonda musí umožňovat jedno a dvou rezonanční experimenty, jakož i dvoudimenzionální experimenty s inverzní detekcí | ano | Vyplní dodavatel |  |
| tvar 1H NMR linie (CHCl3) (50%/0,55%/0,11%) | min 0,6/6/12 Hz | Vyplní dodavatel |  |
| citlivost na 1H (vzorek 0,1 ETB, 1 sken, tenkostěnná kyveta) | ≥ 300:1 | Vyplní dodavatel |  |
| citlivost na 13C (vzorek ASTM, 1 sken, tenkostěnná kyveta) | ≥ 190:1 | Vyplní dodavatel |  |
| citlivost na 19F (vzorek 0,05% TFT, 1 sken, standardní kyveta) | ≥ 340:1 | Vyplní dodavatel |  |
| citlivost na 31P (vzorek 0,05% TPP, 1 sken, standardní kyveta) | ≥ 100:1 | Vyplní dodavatel |  |
| citlivost na 15N (vzorek 90% formamid, 1 sken, standardní kyveta) | ≥ 20:1 | Vyplní dodavatel |  |
| řídící počítač: |  |  |  |
| výkonný řídící počítač (min. 8 GB RAM, datové úložiště min. 500 GB, síťová karta, DVD mechanika, operační systém Windows 7 Professional či vyšší nebo operační systém Linux), LCD monitor, laserová tiskárna, klávesnice, myš | ano | Vyplní dodavatel |  |
| software pro řízení spektrometru a zpracování naměřených dat s neomezenou licencí pro off-line použití (zpracování naměřených dat) na neomezeném počtu pracovních stanic (PC) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| příslušenství: |  |  |  |
| zařízení pro automatickou výměnu vzorků (autosampler) pro min. 24 vzorků kompatibilní s 5 mm kyvetami osazené příslušným držákem vzorků | ano | Vyplní dodavatel |  |
| kompresor jako nezávislý zdroj stlačeného vzduchu o tlaku a kvalitě nezbytných pro provoz autosampleru i rotaci vzorku | ano | Vyplní dodavatel |  |
| zařízení pro přečerpávání kapalného helia a kapalného dusíku (transfer line) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| uživatelský a servisní manuál v tištěné a elektronické verzi v českém nebo anglickém jazyce | ano | Vyplní dodavatel |  |
| další požadavky: |  |  |  |
| Potřebné množství kryokapalin, nutných pro uvedení přístroje do chodu, bude součástí dodávky a bude zahrnuto v nabídkové ceně. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Uvedení přístroje do provozu a řádné proškolení všech pracovníků NMR laboratoře (max. 12 lidí) je součástí dodávky a bude zahrnuto v nabídkové ceně. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Poskytnutí záručního servisu po dobu min. 24 měsíců (bezplatně včetně náhradních dílů) a garance pozáručního servisu. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Nabízené zařízení musí být plně funkční bez nutnosti pořízení dalších v nabídce výslovně nespecifikovaných součástí či příslušenství. | ano | Vyplní dodavatel |  |