Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Počet stran: 2

- Technické podmínky

- veřejná zakázka malého rozsahu „Diagnostický ultrazvuk“

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

„Diagnostický ultrazvuk“

Základní požadavek zadavatele:

Diagnostický ultrazvuk se zaměřením na kardiovaskulární aplikace

Přístroj musí být schopen poskytnout:

- 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby vice harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách

- Kompaundní zobrazení na lineárních a abdominálních sondách

- Zobrazení redukující ultrazvukové spekle

- zobrazení v režimu:

  - barevný doppler, angio power doppler

  - PW dopler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost triplexního zobrazení

  - CW doppler na všech kardiologických sondách

  - barevný směrový doppler, výkonový doppler

  - nedopplerovského zobrazení krevního toku (bez použití kontrastních látek)

  - PW tkáňový doppler na všech kardiologických sondách

- Přístroj musí být schopen archivace obrazových dat v původní formě – RAW hrubá nativní data (data vhodná k pozdější úpravě na externí pracovní stanici)

- Přístroj musí umožňovat počítačovou konektivitu (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd., možnost kvantitativní analýzy exportovaných dat. Možnost připojení více přístrojů ke společnému archivu, datová kompatibilita s přístroji vyšší řady.)

- Sdílení stejné pacientské databáze s ostatními přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM)

- Možnost připojit minimálně 10 přístrojů ke společnému databázovému archivu (nikoliv worklist)

- Možnost exportu obrazových dat a reportů v běžných formátech

- Možnost exportu dat na CD/DVD a USB média

- LCD monitor  s rozměrem 15” a vyšším s vysokým rozlišením

- přístroj by měl poskytovat mobilitu pro vyšetření pacienta přímo v boxech nebo na OP sále

- Přístroj musí být schopen provozu v bateriovém režimu po dobu alespoň 15 minut.

Pro přístroj požadujeme následující vybavenost sondami:

- 2D sektorová sonda, kmitočtový rozsah 1,5-4 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI)

- 2D lineární sonda s kmitočtovým rozsahem 6-13 MHz harmonické zobrazení

- 2D mikrokonvexní  sonda pro cévní/abdominální aplikace s kmitočtovým rozsahem 4-11 MHz harmonické zobrazení

Součástí dodávky musí být software umožňující zřízení pracovní stanice na stávajícím PC

s  možností základního  měření, analýzy a postprocessingu nahraných RAW dat a s možností připojení na DICOM.