Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Počet stran: 2

„Specifikace PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení

| Název zařízení: | Automatický spirálový očkovač |
| --- | --- |
| Množství: | 1ks |
| Minimální technické požadavky: | minimální objem nanášeného vzorku ≤ 50 mikrolitrů maximální objem nanášeného vzorku ≥ 200 mikrolitrů minimální stanovitelný počet kolonií ≤ 30 KTJ/ml vzorku maximální stanovitelný počet kolonií ≥ 105 KTJ/ml vzorku integrované zařízení pro nasátí vzorku bez použití jednorázových stříkaček pro použití na Petriho misky o průměru 90 mm snadno čistitelný a dezinfikovatelný možnost kalibrace uživatelem možnost kombinace se zařízením pro automatické počítání kolonií rychlost provedení jednoho cyklu max. 30 s v ceně zařízení nástavec pro misky o průměru 90 mm, zdroj vakua, počítací mřížky na misky o průměru 90 mm, zásobníky na dezinfekční a čistící roztoky a balení min. 500 ks sterilních kalíšků na vzorky možnost vícenásobných nanášecích módů možnost nasátí vzorku také ze zkumavky/zkumavky typu Eppendorf max. rozměry přístroje 450 x 580 x 400 mm ovládací PC nebo ovládací panel v ceně přístroje ovládací software v ceně přístroje |

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.