- Technické podmínky

- část č. 2 zadávací dokumentace

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

„Flow cytometrový analyzátor CEITEC II“

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.2 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Zakázka je zadávána v rámci projektu „CEITEC - středoevropský technologický institut", reg. číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Technické podmínky jsou jako část č. 2 nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je v kompletní podobě uveřejněna a neomezeným dálkovým přístupem bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/. Informace o přístupu k zadávací dokumentaci jsou blíže uvedeny v čl. 1.2. Textové části ZD.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| Příloha č. 1 – Podrobné odůvodnění vymezení technických podmínek „Flow cytometrový analyzátor CEITEC II“ |  |
| --- | --- |
| Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| Počet laserů | min. 3 |
| Excitační vlnové délky | 405 ± 10 nm; 488 ± 5 nm, 640 ± 10nm |
| „Forward Scatter“ detektor | ANO |
| „Side Scatter“ detektor | ANO |
| Počet detekovaných fluorescenčních barev | min. 13 |
| Počet detekovaných fluorescenčních barev při excitaci fialovým laserem | min. 6 |
| Rozlišení signálu | min. 18bitové |
| Detekce a rozlišení částic o minimální velikosti | max. 200 nm |
| Citlivost detekce pro FITC | FITC < 75 MESF |
| Detekce fluorescenčních signálů pomocí vysoce citlivých fotonásobičů | ANO |
| Rychlost akvizice vzorku | min. 20000 událostí/s |
| Možnost barevné kompenzace během snímání vzorku nebo po akvizici | ANO |
| Automatický podavač vzorků pro práci s 24 a 96jamkovými destičkami a držákem na alespoň 24 zkumavek | ANO |
| Nasávání vzorku pomocí vysoce přesné pístové ("syringe") pumpy | ANO |
| Nízká spotřeba unášecího roztoku ("sheath fluid") | max. 7 ml/min |
| Počítačová pracovní stanice s předinstalovaným software pro ovládání přístroje a analýzu dat | ANO |
| Počet licencí software | min. 3 |
| Ukládání dat ve standardním formátu .fcs, kompatibilita s analytickými software třetích stran | ANO |
| Systém umožňuje analýzu absolutního počtu buněk ve vzorku | ANO |
| Systém umožňuje analýzu buněk pro studium buněčného cyklu | ANO |
| Systém umožňuje analýzu buněk pro imunofenotypizaci | ANO |
| Systém umožňuje analýzu buněk pro analýzu fluorescenčních proteinů | ANO |

Specifikace - Počítačová pracovní stanice:

| Komponent | Minimální technické parametry (konfigurace) |
| --- | --- |
| Procesor | min. hodnota PassMark - CPU Mark – 6600, max TPD 85W |
| Operační paměť | min 8 GB (typ DDR3), možnost rozšíření na 16 GB |
| Optická mechanika | interní - DVD RW (SATA) včetně vypalovacího sw |
| Pevný disk | interní - min. 1ks 500GB, 7200 ot/min (SATA) |
| Grafická karta | interní - samostatná nebo integrovaná, min. 1xDVI-D, min. 1xVGA |
| Zvuková karta | interní - integrovaná na základní desce |
| LAN | interní - integrovaná na základní desce, 10/100/1000, podpora WOL, PXE |
| Porty | základní porty min. 4xUSB 2.0, min 2xUSB 3.0 (integrováno na základní desce), RJ45, DVI-D, audio jacks, PS/2 v případně PS/2 klávesnice a myši, přední porty - min. audio jacks, 2x USB 2.0 |
| Napájecí zdroj | interní - zdroj min. 350W, účinnost min. 85% při 50% zatížení |
| Skříň | provedení Mini Tower, rozměry max. 175mm (š) x 420mm (h) x 360mm (v), možnost osadit grafickou kartou o délce 350 mm |
| Klávesnice | PS/2 nebo USB připojení, US/CZ popisem |
| Myš | PS/2 nebo USB připojení, 2 tlačítka a kolečko, optická nebo laserová |
| Operační systém | Licence Windows 7. Nutná podpora ovladačů pro OS Windows 7 (32 a 64bit) a Windows 8.1 |
| monitor | Rozměr, rozlišení: 24“, 16:9, 1920 x 1080 |
|  | Úhly pohledu: 170°/ 160° |
|  | Jas, kontrast: 250 cd/m2, 1 000:1 |
|  | Odezva: min. 2 ms |
|  | Připojení: DVI-D, VGA, HDMI, |
|  | Kabel DVI-DVI |
|  | Vestavěné reproduktory |