Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Počet stran: 3

- Technické podmínky

- veřejná zakázka malého rozsahu „Přístroj HPLC“

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

„Přístroj HPLC“

Základní požadavek zadavatele:

Základní HPLC systém

Přístroj musí splňovat níže uvedené technické podmínky a parametry:

Gradientové čerpadlo

- kvarterní gradient

- automatický oplach pístů

- průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 10 ml/min v 0.001 ml

- uživatelsky nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze

- tlaková odolnost  minimálně 600 bar (60 Mpa) až do průtoku minimálně 5 ml/min

- správnost gradientu +/- 0,5% z nastavené hodnoty nebo lepší

- vakuový degaser

Autosampler

- objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-90 l

- programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce

- automatická identifikace typu zásobníku vialek

- počet vialek objemu cca 1,5 ml nejméně 105

- tlaková odolnost 600 bar

- přenos mezi vzorky (cross-contamination) menší než 0,005% rel.

- možnost dávkovat vzorky z MTP (mikrotitračních destiček)

Kolonový termostat

- teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až do minimálně 70°C bez nuceného oběhu vzduch

- teplotní stabilita ±0.15°C

- možnost umístit přepínací ventil uvnitř termostatovaného prostoru pro přepínání mezi kolonami

- kapacita min. tři 30-cm kolony

- možnost instalovat přepínače kolon - automatické programovatelné

Detektor diodového pole

- diodové pole s 1024 diodami

- vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm

- programovatelná štěrbina (1-16 nm)

- přesnost nastavení vlnové délky  + 1 nm

- možnosti sběru dat až při 7 vlnových délkách současně, možnost programování

- online sběr spekter a tvorba vlastní knihovny spekter

- rychlost sběru dat  minimálně 200 Hz

Fluorescenční detektor

- zdroj xenonová flash lampa

- rozsah excitačních vlnových délek 200-1000 nm

- rozsah emisních vlnových délek 200-1000 nm

- přesnost nastavení vlnové délky  + 3 nm

- rychlost sběru dat min. 50 Hz

Refraktometrický detektor

- Rozsah indexu lomů: 1 – 1,75 RIU

- posun baseline maximálně 1,0  10-7 RIU za hodinu

- měřící oblast: 0,01 – 500,00  10-6 RIU,

- odezva: 0,05 – 10,00 sec

- termostatování měřící cely nejméně v rozsahu 30 – 60 °C

Vyhodnocovací software

- pracuje v prostředí Windows 7

- kontrola a nastavení parametrů HPLC systému

- sběr dat a jejich vyhodnocení

- protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů

- možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát)

- diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů

- umožňovat měření a sběr dat na nejméně 16 zvolených vlnových délkách současně v režimu multi wavelength

- 3D zobrazení dat

Řídící jednotka

- PC (min. 8GB  RAM, 500 GB HDD, LAN, DVD)

- PassMark minimálně 7000b

- 23“ LCD monitor – 1920x1080 FullHD

Příslušenství – požadujeme dodávku následujícího příslušenství

- chromatografické kolony

- startovací set