Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

- Technické podmínky

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

„Mikroskopy VFU“

zadávané v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) jako zakázka malého rozsahu. Veřejná zakázka (dále také „VZ“) není zadávána v zadávacím řízení podle ZVZ, veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu v souladu § 6 a § 12 odst. 3 ZVZ.

Technické podmínky jsou jako část č. 5 nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy a je spolu s výzvou pro oslovené uchazeče bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/ .

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

Část veřejné zakázky č. 1

Vědecký mikroskop

Technická specifikace – vědecký mikroskop (1 ks):

- Mikroskop kompaktibilní s - Y-IDP nástavcem s dvojitým vstupem a výstupem

- Vědecký mikroskop Ci-L s motorizovaným pohonem (XYZ), instalace

- Parametry motorizace:

  - motorizovaný pohon XYZ, 200 krokový motor, Z fokusace

  - Kontrolní centrum s XY joystickem, s ostřícím šroubem Z, programovatelný

- Držák mikroskopiských skel 76x26 mm

- Driver pro XYZ motorizovaný stolek

- SW-aktivní pro snímání kamerou, archivaci, zpracování obrazu, interaktivní měření, anotace, sešívání obrazu, reporty

- Příslušenství k mikroskopu:

  - Okulár 10X s dioptrickou korekcí

  - ABBE Condensor, N.A. 0,9

  - Trinoculární Tubus T.F.O.V 25 mm

  - Protiprachový kryt H600L

  - Polarizace

  - Okulárové měřítko CL90-27mm (kříž)

- Objektivy:

  - Plan Achromat 4X A N.A., 0,10. W.D. 30,0mm

  - Plan Achromat 10X A N.A., 0,40. W.D., 1,3mm, pružně uložený

  - Plan Achromat 40X A N.A. 0,65.W.D., 0,56mm, pružně uložený

  - Achromat 60X N.A., 0,80.W.D., 0,30mm

  - Plan Achromat 100X Oil N.A., 1,25.W.D., 0,20mm

Část veřejné zakázky č. 2

Mikroskopy

Technická specifikace - mikroskopy (3ks):

- mikroskop musí mít tubus se seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) minimálně v rozsahu 50 – 75 mm

- mikroskop musí mít tubus s dioptrickou kompenzací rozdílu mezi levým a pravým okem pozorovatele

- mikroskop musí mít tubus se zorným polem – Field Number (FN) – s hodnotou 20 nebo větší

- mikroskop musí mít tubus s jednoduchým nastavením výšky okulárů vůči rovině stolu v rozsahu minimálně 5 cm („Siedentopf“ typ tubusu)

- mikroskop musí mít binokulární tubus s náklonem 30 stupňů

- mikroskop musí mít kovový stativ s mosaznou mechanikou

- mikroskop musí mít maximální ergonomické umístění všech ovládacích prvků (např. ostření, změna osvětlení, apod.)

- mikroskop musí mít optiku s korekcí na nekonečno

- mikroskop musí mít kondenzor pokrývající rozsah zvětšení 4x – 100 x (Abbé) s možností zabudování přípravku pro fázový kontrast a zástin – tmavé pole

- objektivy musí být konstruovány pro šíři zorného pole (Field Number – FN) 20 nebo větší

- mikroskop musí mít otočný revolverový nosič objektivů pro minimálně 4 objektivy

- mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,10

- mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 10násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,25

- mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 40násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,65

- mikroskop musí mít 2 okuláry s 10 násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) 20 nebo větším a okuláry musí být vybaveny gumovými ohrnovatelnými očnicemi

- okulár musí být připraven pro případ vložení měřicí destičky respektive drátěného ukazovátka nebo kříže

- mikroskop musí mít světelný zdroj s LED osvětlením s životností LED diod minimálně 20 000 hodin a dostatečným výkonem

- mikroskop musí mít makro a mikro zaostřování, dále musí mít aretaci ostření – fokus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu

- mikroskop musí mít skenovací (křížový) stolek s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka a stupnici pro odečet souřadnic XY

- mikroskop musí být zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“

- mikroskop musí mít antibakteriální povrch okuláru, tubusu a objektivů

Část veřejné zakázky č. 3

Fluorescenční mikroskop

Technická specifikace – fluorescenční mikroskop (1ks):

- Okuláry: trinokulární, širokoúhlé, dioptrické doostření okulárů

- Objektivy: hlava revolverová pro 5-6 objektivů (planachromatické FL 4:1, FL 10:1, FL 20:1, FL 40:1), celkové zvětšení 40-400x

- Stolek: křížový s koaxiálním ovládáním, posuv - podélný/příčný

- Zaostřování: koaxiální makro a mikro posuv

- Kondenzor s irisovou aperturní clonou, držák filtru

- Osvětlení: halogenová žárovka 12V/30W s plynulou regulací intenzity jasu, síťové napětí 230V/50Hz, polní irisová clona

- Fluorescenční zařízení: 6-ti polohový měnič filtrů, externí skříň pro rtuťovou výbojku, kolektorová čočka a filtry, rtuťová výbojka 100 W, centrování rtuťové výbojky, ochranné stínítko. Externí skříň zdroje napájení, provozní hodiny, zobrazování odběru v Ampérech, hlavní vypínač

- Fluorescenční filtry: minimálně 4 (G, B, V, U)

Část veřejné zakázky č. 4

Inverzní mikroskop

Technická specifikace – inverzní mikroskop (1ks):

- Okuláry:trinokulární, širokoúhlé, dioptrické doostření okulárů

- Objektivy: hlava revolverová pro 5 objektivů (CCIS planachromatické 4:1 / 0,1 / ∞/1,2, LWD 40:1/0,60/∞/1,2, CCIS planachromatické fázové PL PH 10:1 / 0,25 / ∞/1,2, LWD PH 20:1 / 0,40 / ∞/1,2, LWD PH 40:1 / 0,60 / ∞/1,2, korigované na 1,4 mm sílu skla), celkové zvětšení: 40x - 400x

- Stolek pevný pro vkládání vložky (kov-sklo), podložní vložka do stolu - skleněná, přídavný boční stolek, univerzální křížový stůl s držáky preparátů (120x78 mm), držák Petriho misek Ø 38 mm, Ø 54 mm

- Osvětlení: Köhlerův princip, halogenová žárovka 6V/30W, středitelná, s plynulou regulací intenzity jasu, napájecí napětí 230V/50Hz

- Filtry: fázové zařízení (suvné), středitelná PH1, BF, PH3 (pro ELWD), pomocný mikroskop pro středění fázových clonek, zelený interferenční filtr (Ø 45 mm), modrý filtr (Ø 45 mm), neutrální filtr N.D.2 (Ø 45 mm), zaostřování koaxiální makro a mikro posuv