## List1
Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky - Specifikace, minimální technické požadavky zadavatele na přístroj
Typové/výrobní označení přístroje (vyplní dodavatel):
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání nového nebo repasovaného a renovovaného (refurbished) helikálního multidetektorového počítačového tomografu (MDCT). V případě dodávky repasovaného renovovaného přístroje musí být přístroj renovován (včetně nové povrchové úpravy) v certifikované továrně výrobce. Renovace přístroje musí být doložena technickým certifikátem výrobce. Přístroj musí mít novou rentgenku. Požadovaný rozsah diagnostických vyšetření zahrnuje klinická i experimentální vyšetření zvířat od 0,5 do 200 kg.
Hodnocení
Parametr | Požadovaná hodnota |  | Váha dílčího hodnotícího kritéria v %
Gantry
Průměr | minimélně 70 cm | absolutní | nerelevantní
Dosažitelný náklon | +/- 30 st. | absolutní | nerelevantní
Chlazení gantry | vzduchem (teplo zevnitř gantry je vyfukované do místnosti vyšetřovny) | absolutní | nerelevantní
Zaměřovače pro polohování pacienta | laserové | absolutní | nerelevantní
Detekční systém
Typ detektoru | keramický | absolutní | nerelevantní
Počet paralelních vrstev získaných na 1 axiální i spiríální rotaci (360°) | minimálně 16 řezů / 360° | absolutní | nerelevantní
Efektivní délka detektorové mozaiky v ose Z a isocentru | minimálně 20 mm | absolutní | nerelevantní
Nejmenší volitelná tloušťka vrstvy v 16 vrstvách současně | 0,65 mm nebo menší | absolutní | nerelevantní
Počet detekčních elementů detektoru v jedné řadě v rovině x, y ve směru rotace | minimálně 600 elementů | hodnotící | 4%
Generátor
Výkon | minimálně 50 kW | absolutní | nerelevantní
Vyšetřovací stůl
Minimální nosnost | minimálně 200 kg | absolutní | nerelevantní
Minimální skenovací rozsah v ose Z | minimálně 1 700 mm | absolutní | nerelevantní
Horizontální rychlost posuvu stolu | 100 mm/sec | absolutní | nerelevantní
Rentgenka
Minimální tepelná kapacita anody | minimálně 6 MHU | absolutní | nerelevantní
Maximální chladící výkon anody | minimálně 800 kHU/min | absolutní | nerelevantní
Zobrazení
Minimální rekonstrukční matrice | 512 x 512 | absolutní | nerelevantní
Nízkokontrastní rozlišení - výše dávky v mGy potřebná pro dosažení zobrazení objektu o velikosti 5mm a kontrastní rozdíl 0,3%, měřeno na fantomu 20 cm CATPHAN | max. 23 mGy | hodnotící | 4%
Maximální dosažitelné prostorové isotropní rozlišení | max. 0,5mm x 0,5mm x 0,5mm | hodnotící | 4%
Skenovací parametry
Volba napětí pro klinické použití v rozsahu | minimálně 80 - 140 kV | absolutní | nerelevantní
Možná volba maximálních mA | minimálně 440 mA | absolutní | nerelevantní
Počet voleb skenovacích průměrů FOV pacienta | minimálně 2 | absolutní | nerelevantní
Maximální skenovaný průměr FOV | minimálně 500 mm | absolutní | nerelevantní
Nejkratší možný nastavitelný čas helikální rotace 360 st. pro klinické použití | maximálně 0,5 s. | hodnotící | 4%
Maximální délka kontinuálního spirálního skenu | minimálně 100 sec. | hodnotící | 4%
Akviziční konzola
Frekvence processoru | minimálně 2,6 GHz | absolutní | nerelevantní
Velikost instalované paměti RAM | minimálně 2 GB | absolutní | nerelevantní
Počet monitorů | dva barevné | absolutní | nerelevantní
Velikost monitoru (monitorů) | minimálně 19 palců | absolutní | nerelevantní
Ovládací software přístroje | základní vybavení | absolutní | nerelevantní
Akviziční software | základní vybavení | absolutní | nerelevantní
Rekonstrukční čas | minimálně 6 obr./ sec. | absolutní | nerelevantní
Disková kapacita akviziční konzole | minimálně 180 GB | absolutní | nerelevantní
Automatický nástroj pro optimalizaci plnění cévních struktur kontrastní látkou pro CTAG (program optimalizace kontrastní látky, například - bolus timing) | základní vybavení / firemní název | absolutní | nerelevantní
Program optimalizace dávky mA během skenování (automatické řízení proudu podle denzitní stavby skenovaného objektu v reálném čase v průběhu skenování) | základní vybavení / firemní název | absolutní | nerelevantní
2 D zobrazení pro hodnocení | základní vybavení | absolutní | nerelevantní
MPR | základní vybavení | absolutní | nerelevantní
MIP, MinIP | základní vybavení | absolutní | nerelevantní
DICOM 3.0 | Print, Storage, Q/R, Send, Receive, Worklist, MPP | absolutní | nerelevantní
Pracovní stanice pro hodnocení a zpracování dat CT, MR, UZ
Plně nezávislá stanice (nezávislá na hardwarových a softwarových prostředcích CT skeneru a jeho akviziční konzole) | min. jedna v konfiguraci | absolutní | nerelevantní
Frekvence processoru | minimálně 2,6 GHz | absolutní | nerelevantní
Velikost instalované paměti RAM | minimálně 2 GB | absolutní | nerelevantní
Počet monitorů | dva barevné | absolutní | nerelevantní
Velikost monitoru (monitorů) | minimálně 19 palců | absolutní | nerelevantní
Disková kapacita | minimálně 140 GB | absolutní | nerelevantní
Stanice musí podporovat minimálně následující modality v DICOM | CT, MR, UZ | absolutní | nerelevantní
2 D zobrazení pro hodnocení | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
MPR | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
MIP, MinIP, CT angio | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
3D včetně VRT | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
Kvantifikace a analýza cév (hodnocení procenta stenosy, hodnot aneurysmat, získání hodnot k výběru stentu). Automatický či poloautomat.výpočet. | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
Obecná virtuální endoskopie | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
Automatické odstraňování kostí | musí být základní nabídce | absolutní | nerelevantní
Protokol DICOM (Storage, Send, Receive, Q/R,Print, CD, Secondary capture) | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
Archivace na CD-R či DVD-R vč.vypálení+tisk+export jako příloha k emailu | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
Tlakový injektor
Na podlahovém pojízdném stojanu | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
Rozvaděč
Rozvaděč pro připojení k el. síti | musí být v základní nabídce | absolutní | nerelevantní
Další požadavky zadavatele na zboží:
Systém musí umožňovat budoucí rozšíření systému
Kardio diagnostika s kompletním vybavením přístroje pro tento účel
Požadované min. parametry
ECG Trigerring monitor
ECG Trigerring interface
Rekonstrukce obrazu s využitím signálu EKG
Trasování EKG na akvizičním systému
ECG modulace dávky
Časové rozlišení podporující srdeční tepovou frekvenci v rozsahu od max. 60 tepů/min. do 110 tepů/min.
Vyhodnocovací SW pro komplexní kardio diagnostiku
Diagnostika a vyhodnocení jak mozkové perfuze tak i perfuze ostatních orgánů
Požadované min. parametry
Místní krevní objem (rCBV; ml/100g)
Místní krevní průtok (rCBF; ml/min/100g)
Místní střední doba průchodu (rMTT; s)
Doba ke špičce
Maximální tempo růstu, průměr a poměr