- Technické podmínky

- část č. 2 zadávací dokumentace

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

„Elektronový mikroskop pro Centrální laboratoře“

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky jsou jako část č. 2 nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je v kompletní podobě uveřejněna a neomezeným dálkovým přístupem bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/. Informace o přístupu k zadávací dokumentaci jsou blíže uvedeny v čl. 1.2. Textové části ZD.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| Příloha č. 1 – Podrobné odůvodnění vymezení technických podmínek „Elektronový mikroskop pro Centrální laboratoře“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| (uchazeč uvede základní popis zařízení) |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru) |  |

| Autoemisní Schottkyho zdroj elektronů | ANO | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Urychlovací napětí nastavitelné kontinuálně v rozsahu minimálně 500 V až 30 kV | ANO | vyplní dodavatel |
| Proud svazku nastavitelný v rozsahu minimálně 5 pA až 200 nA | ANO | vyplní dodavatel |
| Rozsah zvětšení minimálně v rozsahu 10x až 1.000.000x | ANO | vyplní dodavatel |
| Požadované minimální rozlišení v režimu vysokého vakua při 30 kV (SE) | ≤ 1,2 nm | vyplní dodavatel |
| Požadované minimální rozlišení v režimu vysokého vakua při 1 kV (SE) | ≤ 3,5 nm | vyplní dodavatel |
| Požadované minimální rozlišení v režimu nízkého vakua při 3 kV (SE) | ≤ 2,0 nm | vyplní dodavatel |
| pA meter | ANO | vyplní dodavatel |
| Kamera pro pohled do komory | ANO | vyplní dodavatel |
| Akustický systém ochrany proti kolizi vzorku s vnitřními částmi komory | ANO | vyplní dodavatel |
| Minimálně jeden detektor sekundárních elektronů pro režim vysokého vakua | ANO | vyplní dodavatel |
| Minimálně jeden detektor sekundárních elektronů pro režim nízkého vakua | ANO | vyplní dodavatel |
| Minimálně jeden detektor sekundárních elektronů v tubusu mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel |
| Minimálně jeden detektor zpětně odražených elektronů | ANO | vyplní dodavatel |
| Minimálně jeden detektor zpětně odražených elektronů v tubusu mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel |
| Detektor prošlých elektronů | ANO | vyplní dodavatel |
| Technologie zpomalení elektronového svazku | ANO | vyplní dodavatel |
| Stolek pro chlazení vzorků do teploty min. -40°C | ANO | vyplní dodavatel |
| Vstřikování vodních par do komory mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel |
| Dostatečně velká komora mikroskopu pro pozorování rozměrných vzorků | Vnitřní průměr komory min. 200 mm | vyplní dodavatel |
| Plně motorizovaný stolek s rozsahem posuvů min. 60x60x40 mm, náklon min. 120°, kontinuální rotace 360° | ANO | vyplní dodavatel |
| Minimálně 10 portů na komoře mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel |
| Možnost práce v nízkém vakuu | Min. do 300 Pa | vyplní dodavatel |
| Zařízení pro nanášení vodivé vrstvy na vzorky vč. rotační pumpy, umožňující ovládání pomocí dotykového displeje a opakovaného vyvolání předešlých cyklů nanášení vrstev | Min. Au a C | vyplní dodavatel |
| Možnost off-line zpracování a vyhodnocování obrazu | Min. 3 licence | vyplní dodavatel |
| Možnost automatického snímání a sešívání snímků | ANO | vyplní dodavatel |
| Možnost ukládat snímky v běžných formátech | Min. JPG, TIFF, BMP, GIF | vyplní dodavatel |
| Volitelná velikost ukládaného snímku | Až do min. 256 Mpx | vyplní dodavatel |
| Možnost vzdáleného přístupu k mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel |
| Řídicí PC pro práci se SEM Rozměr, rozlišení: min 24“, 1920x1200 Potvrch displeje: matný Podsvícení: LED Úhly náhledu: min. H 178°/V 178° Jas, kontrast: min. 250 cd/m2, 1000:1 Odezva: max. 5ms reproduktory: ano, integrované Ergonomie: náklopný, VESA standard, výškově nastavitelný, PIVOT Rozhraní: min. 1x VGA, minimálně 1x DisplayPort nebo 1x hdmi, 1x DVI, 2x USB Kabely : min. 1x VGA, minimálně 1x DisplayPort nebo 1x hdmi, 1x USB, napájecí kabel Záruka, servis: 5 let, servis on-site výměnou následující pracovní den | ANO | vyplní dodavatel |
| Záložní zdroj pro bezpečné ukončení systému v případě výpadku elektrické energie | Min. 2kW | vyplní dodavatel |
| Reakční doba pro zahájení servisního zásahu v rámci záruční i pozáruční doby | Max. 3 pracovní dny od písemného nahlášení závady | vyplní dodavatel |