- Příloha č. 1 ZD

- Technické podmínky

veřejné zakázky

„Ultrazvukový přístroj“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ, a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „Ultrazvukový přístroj“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Základní parametry usg přístroje: |  |  |  |
| Nový, nepoužitý přístroj | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Mobilní s centrální brzdou | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Vhodný pro vyšetření jedinců o hmotnosti v rozmezí 0,25 -120 kg. | Ano | Vyplní dodavatel |  |
| Napájení z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz včetně jištění proti přepětí v síti. | Ano | Vyplní dodavatel |  |
| Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Přístroj musí umožňovat připojení matrixových sond. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Přístroj musí umožňovat současné zobrazení a porovnání UZ obrazu s obrazem pořízeným jinými modalitami (CT, MR), na monitoru UZ systému. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost budoucího rozšíření o real-time synchronizované volumové zobrazení a automatickou fúzí zobrazeného UZ objemu s vyšetřením provedeným na CT, MRI umožňující navigaci bioptického kanálu při intervenčních výkonech pro lineární a konvexní sondu. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu, umožňující vyšetřování vsedě i vestoje. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Váha přístroje včetně periférií | Max. 140 kg | Vyplní dodavatel |  |
| Minimální frekvenční rozsah | Min. 1 – 22 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| Aktivní elektronické konektory pro současné připojení 2D/3D sond | Min. 4 | Vyplní dodavatel |  |
| Port pro tužkovou /Doppler/ sondu | Min. 1 | Vyplní dodavatel |  |
| Doba startu přístroje po zapojení do sítě | Max. 60 sekund | Vyplní dodavatel |  |
| Maximální snímkovací frekvence | Min. 2000 snímků/sekundu | Vyplní dodavatel |  |
| Dynamický rozsah | Min. 300 dB | Vyplní dodavatel |  |
| Interní HDD s kapacitou | Min. 1 TB | Vyplní dodavatel |  |
| Vysouvatelná mechanická QWERTY klávesnice | ano | Vyplní dodavatel |  |
| USB pro připojení externích záznamových zařízení | Min. 4 | Vyplní dodavatel |  |
| Dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření s nutností zobrazení virtuální klávesnice pro zadávání pacientských dat | Velikost úhlopříčky panelu min. 12“ | Vyplní dodavatel |  |
| EKG kabel s EKG svody | 1 ks | Vyplní dodavatel |  |
| Monitor: |  |  |  |
| Full HD plochý monitor s rozlišením | Min. 1920x1080 | Vyplní dodavatel |  |
| Úhlopříčka | Min. 21,5“ | Vyplní dodavatel |  |
| Maximální velikost diagnostické výseče | Min. 20 x 28 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Zobrazovaná hloubka | Min. 1- 30 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Požadované režimy zobrazení: |  |  |  |
| B-mode na základních frekvencích | ano | Vyplní dodavatel |  |
| B-mode na harmonických frekvencích a pulzních inverzních harmonických frekvencích | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, úhel, % stenózy) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení, postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu Redukce speklí | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineární sondě | Min. 40° | Vyplní dodavatel |  |
| Funkce automatické optimalizace 2D obrazu (Autoscan) i dopplerovského spektra (nulová linie, rychlost) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Panoramatické zobrazení | ano | Vyplní dodavatel |  |
| M mode, anatomický M mode | ano | Vyplní dodavatel |  |
| PW – pulzní Doppler (s nastavitelnou velikostí vzorkovacího objemu) | Min. 1-20 mm | Vyplní dodavatel |  |
| High PRF PW – pulzní Doppler | ano | Vyplní dodavatel |  |
| CW – Kontinuální Doppler | ano | Vyplní dodavatel |  |
| CFM - Barevné dopplerovské mapování | ano | Vyplní dodavatel |  |
| PD – zobrazení energie krevního toku (Energetický Doppler, Power Doppler, Angio Doppler) včetně určení směru toku | ano | Vyplní dodavatel |  |
| TDI – tkáňový Doppler | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zobrazení mikrovaskularizace - funkce barevného zobrazení pomalých toků , sw k detekci mikrovaskularizace orgánů | Min. na 1 konvexní, 1 mikrokonvexní a min. dvou lineárních sondách | Vyplní dodavatel |  |
| CEUS – vizualizace a kvantifikace krevního toku pomocí i.v. kontrastních látek, možnost současného zobrazení kontrast/fundamentální zobrazení, | Min. u konvexní a alespoň jedné lineární sondy | Vyplní dodavatel |  |
| simultánní duplexní a triplexní zobrazení v reálném čase | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (strain elastografie) | Min. u dvou lineárních sond | Vyplní dodavatel |  |
| Zobrazení, mapování a kvantifikace střihové tuhosti tkáně (shear-wave elastografie) včetně schopnosti číselné kvantifikace s kvantifikací tuhosti tkáně i na uložených smyčkách, s kvantifikací průměrné hodnoty tuhosti tkáně v celé vybrané oblasti (ROI) s nastavitelnou velikostí ROI | Nastavitelná velikost ROI | Vyplní dodavatel |  |
| Funkce ZOOM (write zoom, read zoom) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky, výpočty hodnot Vmax, Vmin, Vmean, PI, RI a výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Software pro zvýraznění jehly při punkci | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Paměťová smyčka pro uložení 2D snímků a dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky | Nastavitelná délka smyčky min. 10 min | Vyplní dodavatel |  |
| Konektivita a správa dat: |  |  |  |
| HW i SW s protokolem DICOM 3.0 pro kategorie: DICOM Verification/Service, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve včetně multimodality Q/R, DICOM Worklist | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Nutnost připojení do PACS pomocí LAN konektoru i WiFi | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, smyček, reportů v avi, jpg, pdf) do externí pracovní stanice (stávající PACS VFU Brno) pomocí LAN, - propojení se stávajícím systémem veterinárním (nemocničním) systémem WinVet | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Jednotka pro záznam obrazové informace na discích typu CD/DVD-R/RW, CD/DVD+R/RW | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Ultrazvukové sondy: |  |  |  |
| Konvexní sonda s monokrystalovou technologií elementů (umožňující zobrazení CEUS a detekci mikrovaskulatury orgánů) | Min. frekvenční rozsah 1-5 MHz, a maximální nastavitelnou velikost výseče min. 100° | Vyplní dodavatel |  |
| Mikrokonvexní sonda (umožňující detekci mikrovaskulatury orgánů) | Min. frekvenční rozsah 5-8 MHz, a maximální nastavitelná velikost výseče minimálně 120° | Vyplní dodavatel |  |
| Lineární sonda (umožňující zobrazení CEUS a detekci mikrovaskulatury orgánů) | Min. frekvenční rozsah 5-12 MHz, | Vyplní dodavatel |  |
| Lineární vysokofrekvenční širokopásmová sonda s monokrystalovou technologií elementů (umožňující i detekci mikrovaskulatury orgánů) | Min. frekvenční rozsah 8-22 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| Lineární sonda typu hokejka | Min. frekvenční rozsah 8 - 15 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| Sektorová sonda s monokrystalovou technologií elementů pro kardiologická vyšetření | Min. frekvenční rozsah 1-5 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření s malou kontaktní plochou | Min. frekvenční rozsah 4-12 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| Resterilizovatelné bioptické nástavce | Min. 2 ks (1 pro mikrokonvexní a 1 pro lineární sondu) | Vyplní dodavatel |  |
| další požadavky: |  |  |  |
| Návod v českém jazyce po uzavření smlouvy. Zaškolení obsluhy odborným pracovníkem. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Smluvní servis pro údržbu a upgrade po dobu min 10 let | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Nabízené zařízení musí být plně funkční bez nutnosti pořízení dalších v nabídce výslovně nespecifikovaných součástí či příslušenství. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací dodávky zařízení. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k předvedení nabízeného přístroje na pracovišti zadavatele. Dodavatel je povinen předvést přístroj nejpozději do 30 dní od doručení výzvy k předvedení přístroje. | ano | Vyplní dodavatel |  |