- Příloha č. 1 ZD

- Technické podmínky

veřejné zakázky

„Mobilní RTG - C rameno s vyšetřovacím stolem“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ, a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „Mobilní RTG - C rameno s vyšetřovacím stolem“ Rtg mobilní C rameno s polohovatelným vyšetřovacím stolem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| C-rameno |  |  |  |
| Rozměry: |  |  |  |
| SID | min. 96 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Volný prostor mezi zesilovačem a RTG lampou | min. 76 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Hloubka oblouku | min. 66 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Motorické nastavení výšky | min. 40 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Horizontální pohyb | min. 20 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Nutnost orbitálního otáčení | min. 120°, 30°overscan | Vyplní dodavatel |  |
| Rotace c-ramene | min. +/- 220° | Vyplní dodavatel |  |
| Nutnost bočního vyklonění | Min. 10° | Vyplní dodavatel |  |
| Generátor: |  |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor s výkonem | Min. 2kW | Vyplní dodavatel |  |
| Rozsah kV | min. 38 – 110 kV | Vyplní dodavatel |  |
| Rozsah mA | min. 0,2 – 20mA | Vyplní dodavatel |  |
| Zařízení pro stanovení dávky RTG záření | ano | Vyplní dodavatel |  |
| RTG lampa: |  |  |  |
| Malé ohnisko max. 0,6 mm, Velké ohnisko max. 1,5 mm | malé ohnisko max. 0,6 mm, velké ohnisko, max. 1,5 mm | Vyplní dodavatel |  |
| Stacionární anoda | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Kolimátor: |  |  |  |
| Iris clona a obdélníková clona | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost nastavení clon bez RTG záření v rozsahu 360° | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Laserový zaměřovač pro lokalizaci oblasti zájmu | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zesilovač obrazu: |  |  |  |
| Velikost pole Minimálně 2 x ZOOM | 23, 15, 11 cm | Vyplní dodavatel |  |
| Obrazové parametry: |  |  |  |
| rozlišení | min. 1024 x 1024 x 12 bit | Vyplní dodavatel |  |
| kapacita paměti | min. 10 000 snímků v plném rozlišení | Vyplní dodavatel |  |
| Provozní režimy: |  |  |  |
| speciální režimy zaměřené na vyšetřované oblasti | min. 4 režimy | Vyplní dodavatel |  |
| smyčka | min. 25 obr/sec, automatický i manuální mód | Vyplní dodavatel |  |
| poloviční dávka | ano | Vyplní dodavatel |  |
| radiografie | ano | Vyplní dodavatel |  |
| pulsní skiaskopie | ano | Vyplní dodavatel |  |
| skiaskopické režimy pro snížení dávky | ano | Vyplní dodavatel |  |
| digitální substrakce DSA: Substrakce, Peak Opacification, Roadmaping | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Ovládání: |  |  |  |
| 2 ks v přístroji zabudovaných dotykových LCD displejů s uživatelským ovládacím rozhraním, dotykovou klávesnicí pro zadávání pacienta a možností následných úprav uložených snímků, náhled živého snímku, displeje musí být přístupné z obou bočních stran přístroje | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Monitorový vozík: |  |  |  |
| Monitorový vozík s 2 LCD medicínskými monitory | velikost min. 19 '', min.1024x1280 pixelů | Vyplní dodavatel |  |
| jas | min. 800 Cd/m² | Vyplní dodavatel |  |
| kontrast | min. 600:1 | Vyplní dodavatel |  |
| LIH – paměť posledního snímku, digitální rotace snímku | ano | Vyplní dodavatel |  |
| postprocessing – zoom, zvýraznění hran, negace snímků, úprava jasu a kontrastu, otáčení snímku | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Rozhraní: |  |  |  |
| USB | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Dicom 3.0 (Worklist, Query/Retrieve, Storage, Print) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Mobilní rentgenologický stůl s plovoucí pracovní deskou |  |  |  |
| Konstrukce: |  |  |  |
| mobilní konstrukce stolu s kolečky integrovanými v základně stolu | ano | Vyplní dodavatel |  |
| mechanická aretace | ano | Vyplní dodavatel |  |
| nosnost min. 120 kg | ano | Vyplní dodavatel |  |
| na delších stranách desky umístěné lišty (25 x10 mm) pro uchycení příslušenství stolu | ano | Vyplní dodavatel |  |
| délka nepřerušované RTG transparentní části min 100 cm ve vysunuté poloze | ano | Vyplní dodavatel |  |
| sloupek stolu umístěný excentricky pro co největší rozsah RTG pracovní oblasti desky stolu | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Rozměry: |  |  |  |
| rozměr pracovní desky | min. 170 x 64 cm | Vyplní dodavatel |  |
| horizontální motorický pohyb | min. 40 cm | Vyplní dodavatel |  |
| podélný posuv | min. 40 cm | Vyplní dodavatel |  |
| příčný posuv | min. 15 cm | Vyplní dodavatel |  |
| vyklápění trendelenburg-antitrendelenburg | min. +/- 25° | Vyplní dodavatel |  |
| Ovládání: |  |  |  |
| ovládání motorických pohybů jedním ručním ovládačem | ano | Vyplní dodavatel |  |
| integrované akumulátory pro provoz bez připojení k síti | ano | Vyplní dodavatel |  |
| optická signalizace stavu akumulátorů | ano | Vyplní dodavatel |  |
| nabíječka integrovaná v základně stolu | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Další požadavky: |  |  |  |
| Návod v českém jazyce v tištěné a elektronické formě po uzavření smlouvy. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zaškolení obsluhy odborným pracovníkem pro lékaře radiology a radiologické asistenty a vystavení protokolu o zaškolení. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Vystavení instalačního protokolu po uzavření smlouvy | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Dodání provozního deníku, ve kterém bude seznam a frekvence úkonů doporučených návodem k obsluze po uzavření smlouvy | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Nutnost propojení se stávajícím veterinárním (nemocničním) systémem WinVet a systémem PACS (Picture Archiving and Communication Systém). | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Provedení vstupních zkoušek dlouhodobé stability (přejímací zkouška), návrh zkoušek dlouhodobé stability, spolupráce při registraci zdroje na SÚJB. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Smluvní servis pro údržbu a upgrade po dobu min 10 let | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací dodávky. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Nabízené zařízení musí být plně funkční bez nutnosti pořízení dalších v nabídce výslovně nespecifikovaných součástí či příslušenství. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Přístroj je schválený k používání v ČR, kompatibilní s platnou legislativou | ano | Vyplní dodavatel |  |