Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technické podmínky

(Specifikace, minimální technické požadavky)

Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZ rozumí automatický robotický systém pro přípravu vzorků.

Součástí pořízení zboží („předmětu plnění“) je po domluvě se zadavatelem/kupujícím také jeho kompletace a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určeného pracovníka zadavatele s údržbou předmětu plnění, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i předání technické dokumentace s přesným popisem zboží v českém jazyce, dokumentace bude zástupci zadavatele předána nejpozději při předání zboží.

Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení, metodik a v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Minimální technické požadavky:

| ### Název přístroje: | Automatický robotický systém pro přípravu vzorků |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| Zařízení bude využito pro výzkumné a výukové účely v rámci vědecko-výzkumného zaměření pracoviště. Obecná charakteristika - automatický robotický systém pro přípravu vzorků - softwarově ovládaný přes PC, jeden program pro všechny typy modulů - zahrnující techniku SPE a odpařování vzorku do volitelného objemu - možnost rozšíření systému o techniku GPC Systém musí dále obsahovat následující položky a splnit následující požadavky SPE modul včetně příslušenství: - univerzální podavač pro všechny typy SPE kolonek (plastové/skleněné) o objemech od 1 do 15 mL - možnost použití až 6ti různých typů rozpouštědel - jeden typ držáku pro všechny typy SPE kolonek - adaptéry pro SPE kolonky 1, 3, 6 a 15 ml a skleněné kolonky - programovatelný přenos vzorku z SPE do odpařovací komory - zařízení pro sušení SPE kolonek s využitím dusíku a kompresoru Modul pro zakoncentrování vzorků - vakuovaná komora - diafragmová pumpa s regulací výkonu - dvouzónový vyhřívací systém komory (vodou/elektricky) - zakoncentrování je prováděno v kombinaci ohřev/vakuum nebo ohřev/dusík - senzory pro detekci volitelného finálního objemu v rozmezí 0,5 – 5 ml s automatickým nastavením - možnost výměny rozpouštědla v odpařovací komoře, oplachu komory a frakcionace vzorku - automatická kalibrace finálního objemu vzorku - chladící jednotka pro kondenzaci odpařeného rozpouštědla včetně Příslušenství - držáky na sklo pro vialky o objemech 1, 4 a 16 ml - držáky na sklo pro láhve o objemu 60 a 100 ml - Láhev na odpad o objemu 10 l se senzorem pro kontrolu výšky hladiny - Filtry (2 balení á 5 ks) a víčka (1 balení á 6 ks) se šroubením na láhve pro vstupní rozpouštědla pro modul SPE - Náhradní kapilára pro rozvod rozpouštědel |  |
| ### Záruční doba: | ### 12 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### 96 hodin |