Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technické podmínky

(Specifikace, minimální technické požadavky)

Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZ rozumí termocycler a cycler jednotka.

Součástí pořízení zboží („předmětu plnění“) je také jeho kompletace a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určeného pracovníka zadavatele s údržbou předmětu plnění, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i předání technické dokumentace s přesným popisem zboží v českém jazyce, dokumentace bude zástupci zadavatele předána nejpozději při předání zboží.

Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení, metodik a v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Minimální technické požadavky:

Pro část č. 1 VZ: TERMOCYCLER

| ### Název přístroje: | TERMOCYCLER |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - optimalizovaný pro nízkou spotřebu reagencií - možnost práce v 96-jamkových destičkách (formát 96x0,2 ml), stripech, v samostatných mikrozkumavkách o objemu 0,2 ml - možnost práce s objemy od 10 do 80 µl - možnost rychlých PCR analýz za max. 50 min. (dle délky amplikonu) - možnost standardních analýz do dvou hodin - rychlost zahřívání min. 3 °C/sek., rychlost chlazení min. 2 °C/sek. - teplotní rozsah reakcí od +4 do +99.9 °C - teplotní homogenita bloku při 72 °C: ± 0,5°C - teplotní přesnost ± 0,3 °C - možnost nastavení teplotního gradientu - přístroj musí být vybaven blokem rozděleným na 6 teplotně nezávislých zón s možností přesného nastavení teploty v každé zóně ve všech krocích teplotního profilu - víko odolné teplotě min. 110 °C - porty: 1 x USB - krokové grafické programování - dotykový display - min. 100 protokolů Zařízení bude využito pro výzkumné a výukové účely v rámci vědecko-výzkumného zaměření pracoviště. |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 48 hodin |

Pro část č. 2 VZ: CYCLER JEDNOTKA

| ### Název přístroje: | CYCLER JEDNOTKA |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - zařízení = závislá jednotka ovládatelná řídícím panelem CP MC PRO Al (63 20 000 007), který je již na pracovišti (Ústav hygieny a technologie masa) a není součástí poptávky - thermoblok – 96 pozic pro 0,2 ml, 12x8 strip, 96 - jamkové destičky - otevřený = kompatibilní systém pro použití všech typů destiček SBS formátu - víko s technologií založenou na bázi zahřívání gelového polštářku uvnitř víka zajišťující optimální přítlak víka a tím minimalizaci odparu reakční směsi - rychlost ohřevu bloku min. 4°C/s , rychlost chlazení min. 3°C/s - teplotní rozsah 4-99 °C, vyhřívané víko 37- 110°C - funkce zajišťující ohřívání bloku až po dosažení nastavené teploty víka - rozsah gradientu 1- 20°C - zařízení musí zajišťovat stejnou dynamiku teplotních změn u optimalizované gradientové i rutinní PCR - funkce autorestart po výpadku proudu – s možností dodatečné volby pro pokračování nebo stornování běhu - možnost uživatelsky testovat funkčnosti všech 6ti Peltier článků, včetně protokolu vč. HW klíče - garantovaný záruční i pozáruční servis v České republice Zařízení bude využito na výzkumné i výukové (práce studentů Ph.D.) účely v rámci vědecko-výzkumné práce na pracovišti. Zařízení je požadováno jako závislá funkční jednotka protože bude zařazeno do stávající sady analyzátorů umístěných na pracovišti UHTMasa a bude ovládáno řídící jednotkou, která je již na pracovišti k dispozici. Toto zařazení umožní shodné nastavení reakcí bez nutnosti přepisu a přenosu dat do nového přístroje a umožní naprosto shodný teplotní a časový průběh reakce jako ve stávající jednotce. Na pracovišti jsou na stávajícím přístroji optimalizovány analýzy, které by při nákupu nového (jiného) typu cycleru s novými parametry musely být znovu optimalizovány, což v průběhu řešení evropského projektu nelze akceptovat. Nákup závislé funkční jednotky představuje značnou ekonomickou výhodu – není nutné nakupovat a hradit nový ovládací panel; stávající ovládací panel může zajišťovat funkci až 5-ti samostatných závislých jednotek. |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 48 hodin |