- Příloha č. 1 ZD

- TechnickÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky

„Sonografický přístroj“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ, a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technická specifikace tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace 
(dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technická specifikace je pro dodavatele závazná. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této 
zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „Sonografický přístroj“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Základní parametry usg přístroje: |  |  |  |
| Mobilní přístroj s centrální brzdou | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Podpora HW a SW pro real time 3D TEE a TTE echokardiografii | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Podpora technologií pro zpracování obrazu a jeho optimalizaci – sw beamforming | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Podpora hw vybavení – OLED monitor | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Podpora sond single crystal, podpora maticových sond – sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách, sondy musí umožňovat dvou rovinnou aktivní fokusaci (tzn. fokusaci v transverzální rovině) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix (maticových sond – uspořádání krystalů-piezoelektrických elementů ve více řadách) pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Váha přístroje | Max. 120 kg | Vyplní dodavatel |  |
| Frekvenční rozsah | Min. 1 – Max.18 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| Počet konektorů pro sondy | Min. 5 | Vyplní dodavatel |  |
| Kapacita interního HDD | Min. 500 GB | Vyplní dodavatel |  |
| USB porty 3.0 min. | Min 2x | Vyplní dodavatel |  |
| Plovoucí ovládací panel elektronicky výškově nastavitelný | ano | Vyplní dodavatel |  |
| EKG kabel s EKG svody | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Monitor: |  |  |  |
| OLED obrazovka | min 22´´ | Vyplní dodavatel |  |
| Pomocná dotyková obrazovka | min 12´´ LCD | Vyplní dodavatel |  |
| Požadované rozlišení | min 1920x1080 | Vyplní dodavatel |  |
| Monitor musí být umístěn na pohyblivém rameni. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Požadované režimy zobrazení: |  |  |  |
| 2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, alespoň 4různé harmonické frekvence na sondách TTE, alespoň 2 na sondách TEE | ano | Vyplní dodavatel |  |
| M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase | ano | Vyplní dodavatel |  |
| PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce | ano | Vyplní dodavatel |  |
| CW doppler na všech kardio sondách | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Barevné mapování (CFM) na všech kardio sondách | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách, PW tkáňový doppler na všech kardio sondách | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Vektorové zobrazení krevního toku pro zobrazení dráhy pohybu krevních buněk bez použití kontrastních látek pro lepší detekci krevního toku | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Automatická optimalizace 2D obrazu, TGC a dopplera | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Kontinuální automatická optimalizace 2D obrazu bez nutnosti stisknutí (HW nebo SW) tlačítka na ovládacím panelu | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zobrazení krevního toku na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zobrazení redukující ultrazvukové speckle s nastavením ve více úrovních | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Kompaundní zobrazení | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 4D zobrazení pro TTE i TEE aplikace, 4D zobrazení plného objemu tzv. „full volume - 90°x90°“ z jednoho tepového cyklu - v reálném čase bez skládání | ano | Vyplní dodavatel |  |
| BiPlane a TriPlane live živé zobrazení na 3D TEE a TTE sondě | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Multislice tomografické živé zobrazení na 3D/4D TEE a TTE sondě | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 4D color živé zobrazení na 3D/4D TEE a TTE sondě | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Přístroj musí umožňovat současné zobrazení a porovnání UZ obrazu s obrazem pořízeným na CT na monitoru UZ přístroje | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Barevné offline nebo online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Barevné offline nebo online parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Software pro automatický výpočet indexu výkonosti levé komory, zobrazení ve formě tzv. „bull eye“ včetně zobrazení globální efektivity výkonu levé komory, taktéž ve formě zobrazení tzv. „bull eye“ | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zobrazení pomocných linií ve 3D a 4D obraze pro korelaci zobrazovaných 2D rovin (mezi renderovaným obrazem a jednotlivými řezy) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Speciální k tomu určený SW pro tzv.: „rodent“ aplikace (ne jen přednastavení na sondě) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Měření a postprocessing |  |  |  |
| Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 2D, 3D a 4D nasnímanými daty | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost programovat vlastní kalkulace a výpočty | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Konektivita a správa dat: |  |  |  |
| HW i SW s protokolem DICOM 3.0 pro kategorie: DICOM Verification/Service, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve včetně multimodality Q/R, DICOM Worklist | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Připojení a zasílání pacientských studií ve formátu RAW hrubých dat (obrázků, smyček, reportů) do externí pracovní stanice (součástí dodávky) pomocí LAN | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Jednotka pro záznam obrazové informace na discích typu CD/DVD-R/RW, CD/DVD+R/RW | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Ultrazvukové sondy: |  |  |  |
| Multifrekvenční sondy s možností změny vysílací frekvence | ano | Vyplní dodavatel |  |
| 2D multifrekvenční fázová sonda pro echokardiografii, možnost vícenásobné aktivní fokusace, harmonické zobrazení použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI) | Min. frekvenční rozsah 3 – 8 MHz, zobrazovací úhel: 115° | Vyplní dodavatel |  |
| 2D multifrekvenční fázová sonda pro echokardiografii, FOV – zobrazovací úhel: 105°, možnost vícenásobné aktivní fokusace, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI) | Min. frekvenční rozsah 4 – 12 MHz, zobrazovací úhel: 105° | Vyplní dodavatel |  |
| 2D multifrekvenční lineární sonda pro small parts a cévní vyšetření, harmonické zobrazení, použitelná pro všechny zobrazovací módy, možnost vícenásobné aktivní fokusace | Min. frekvenční rozsah 4 – 12 MHz | Vyplní dodavatel |  |
| 2D/3D/4D sektorová sonda typu matrix, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem | Min. frekvenční rozsah 1,5 – 5 MHz, zobrazovací úhel: 90° | Vyplní dodavatel |  |
| Externí pracovní stanice: |  |  |  |
| Externí pracovní stanice včetně HW – výkonný PC s RAID úložištěm a LCD monitorem | ano | Vyplní dodavatel |  |
| PC pracovní stanice musí sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj a zobrazit vyšetření z kteréhokoliv přístroje na síti | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Vybavení pracovní stanice musí být shodné s vybavením systému | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Kompatibilita obrazového materiálu ve formátu raw s veškerým vyhodnocovacím sw | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost kvantitativní analýzy a zobrazení dopplerovských deformačních parametrů (dopplerovský strain zobrazení) z dvourozměrného barevného tkáňového dopplerovského mapování | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost použití nástrojů 2D strain (výpočet longitudinální, radiální i cirkumferenciální strain) na uložené datasety | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost postprocessingu na uložených 3D a 4D datech (smyčky, snímky), možnost renderingu, tomografického zobrazení, multi-dimenzionálního zobrazení | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Odesílání dat do PACSu - DICOM 3.0 | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Další požadavky: |  |  |  |
| Návod v českém jazyce po uzavření smlouvy. Zaškolení obsluhy odborným pracovníkem. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Smluvní servis pro údržbu a upgrade po dobu min 10 let | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Nabízené zařízení musí být plně funkční bez nutnosti pořízení dalších v nabídce výslovně nespecifikovaných součástí či příslušenství. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací dodávky zařízení. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Záruka 24 měsíců | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Předání přístroje nejpozději do 31. 12. 2020 | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Max. počet provozu přístroje 200 hodin k 31.9.2020 | ano | Vyplní dodavatel |  |