Specifikace a minimální technické požadavky

- část č. 3 zadávací dokumentace

„Automatický analyzátor aminokyselin“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také „VZ“) jejímž předmětem je dodávka zboží

Veřejná zakázka je zadávaná postupem analogickým k postupu jednacího řízení bez uveřejnění analogicky na základě ust. § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 4 písm. a) a § 34 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) pod zn. VZ 70/2014

Specifikace a minimální technické požadavky jsou jako část č. 3 nedílnou součástí zadávací dokumentace a analogicky v souladu s ustanovením § 45 a § 46 ZVZ a zadávací dokumentace vymezují podrobně charakteristiky, technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Specifikace a minimální technické požadavky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených ve Specifikaci a minimálních technických požadavcích vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v tomto dokumentu vymezil charakteristiky a své požadavky na dodávku.

Automatický analyzátor aminokyselin

- citlivost 15 pmol

- rozsah koncentrací 15 pmol až 200 mmol

- reprodukovatelnost při 10 nmol lepší než 1.5 %

- kolona kovová (peek) 4 x 30 - 150 mm (4 x 150 mm)

- kolona skleněná 0.37 x 45 cm

- ohřev v rozmezí 25 až 90 °C

- náplň pro stanovení hydrolyzátu Polymer AAA 8, ANB

- náplň pro stanovení volných AK Ionex AAA 8, ostion Lg FA

- čerpací systém

- průtok 0.01 až 7,5 ml

- tlak 0 až 25 MPa

- dávkovač automatický s chlazením vzorku

- počet vzorku s kazetou A 50 x 1.5 ml

- počet vzorku s kazetou B 80 x 0.5 ml

- detektor dvoukanálový 440 a 570 nm

- objem kyvety 5 ml

- reaktor 40 až 150 °C

- zpracování a tisk výsledku PC s programem Clarity (od Data Apex)

- napájení 230 V, ±10%, 50 Hz

- příkon 280 VA

- kompaktní analyzátor sloužící k analýzám hydrolyzátů, volných aminokyselin a biogenních aminů

- dobrá manipulovatelnost, prostorová minimalizace

- výroba „long life „ instrument (pumpy a skleněná kolona)

- ekonomický provoz (náklady na 1 analýzu průměrně 1,5 EUR)

- vybaven mezinárodně známým SW - CLARITY/DATA APEX umožňující připojení dalších detektorů

- s nainstalovaným SW TEAM VIEWER prakticky okamžitá možnost ovládání AAA 500 přímo specialisty výrobce

- prodej, servis - záruční/pozáruční a poradenství přímo výrobcem

- eventuální pozáruční servis v konkurenčních cenách

- garantovaná minimální potřeba náhradních dílů po dobu min. 5. let, pouze spotřební materiál

- životnost pump srovnatelná s životností analyzátoru

- nemožnost zadření pístů (flying pistons), maximální možný tlak 40MPa (SW blokáda na 20Mpa)

- možnost použití kolon z různých materiálů včetně inertní skleněné kolony (možnost samopřeplnění uživatelem, nízké náklady)

- LONG-LIFE

- možnost použití dvou dávkovacích terčů pro vzorky (40 x 1,5ml a 80 x 0,5 ml)

- možnost pravidelných kontrol a vystavování certifikátů přímo výrobcem v případě certifikovaných akreditovaných laboratoří

- instalace, zaškolení, aplikační podpora a následný podpůrný servis (rada po telefonu nebo e-mailem) musí být dodavatelem zajištěna prostřednictvím česky mluvících servisních techniků proškolených pro opravy

- uživatelský návod v českém jazyce