Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Počet stran: 2

„Specifikace PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje – Termocykleru pro PCR v reálném čase dále uvedeného v tabulce.

- Název přístroje: Termocykleru pro PCR v reálném čase

| Název přístroje: | Termocykler pro PCR v reálném čase |
| --- | --- |
| Technické požadavky na přístroj – minimální požadavky: | Termocykler pro PCR v reálném čase musí splňovat tyto minimální technické požadavky: Musí mít minimálně 3 kanály pro čtení fluorescenčního signálu Musí mít kapacitu pro alespoň 36 x 0,2 ml reakčních zkumavek Musí mít otevřený software s možností definovat vlastní metody Musí mít konfiguraci umožňující využít současně všechny běžné metody značení vzorků Musí mít vyhřívané víko, případně část komory, která je v kontaktu s víčky zkumavek, minimálně na 105°C Musí splňovat následující provozní parametry Uniformita: ± 0.5°C Rozsah: ambient až 99°C Rychlost vyhřívání/chlazení (vzduchu, bloku, nikoli vzorku) ≥5°C/sec Přesnost: ± 0.5°C Musí mít otočný karusel nebo jinou aplikaci zajišťující maximální možnou uniformitu měření |
| Další požadavky: | Zajištění servisu přístroje v rámci České republiky. |