{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Elektroporátor"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Elektroporátor","index":0,"n_rows":30,"n_cols":3,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[29,0,29,2],[4,0,4,2]]}
["Technické podmínky  - příloha č. 1 ZD \nZařízení pro elektroporaci"]
["Typové označení přístroje"]
["Vyplní dodavatel"]
["Základní požadavky zadavatele"]
["Elektroporátor"]
["Požadované technické a funkční vlastnosti\n(Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)","Požadovaná hodnota","Nabídka uchazeče\nUchazeči uvedou splnění požadovaného parametru. Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadované vlastnosti"]
["Programovatelný elektroporační systém pro transfekci eukarytických a prokaryotických buněk","ano","Vyplní dodavatel"]
["Modulární systém, tvořený jednotlivými jednotkami pro požadované aplikace. Možnost sestavení konfigurace dle aktuálních potřeb laboratoře, možnost rozšíření o dodatečné moduly. ","ano","Vyplní dodavatel"]
["Práce s exponenciálně klesajícími napěťovými pulzy","ano","Vyplní dodavatel"]
["Práce se pravoúhlými (square wave) napěťovými pulzy","ano","Vyplní dodavatel"]
["Aplikované napětí v minimálním rozsahu 10 V až 3000 V","ano","Vyplní dodavatel"]
["Elektrická kapacita při napětí do 500V v minimálním rozsahu 25 až 3200 µF ","ano","Vyplní dodavatel"]
["Elektrická kapacita při napětí nad 500V v minimálním rozsahu 10 až 50 µF ","ano","Vyplní dodavatel"]
["Možnost nastavení paralelního odporu v rozsahu minimálně 50 až 1000 ohm","ano","Vyplní dodavatel"]
["Nastavení paralelního odporu po krocích o maximální velikosti 50 ohm","ano","Vyplní dodavatel"]
["Možnost nastavení neomezeného odporu","ano","Vyplní dodavatel"]
["Časování pravoúhlých (square wave) pulzů v závislosti na aplikovaném napětí v celkovém rozsahu minimálně od 0,05 ms do 100 ms ","ano","Vyplní dodavatel"]
["Časová konstanta exponenciálních pulzů v závislosti na aplikovaném napětí a odporu vzorku v celkovém rozsahu minimálně od 0,5 ms do 3000 ms","ano","Vyplní dodavatel"]
["Systém vybaven displejem umožňujícím sledovat zadávané parametry a zobrazovat uložené protokoly","ano","Vyplní dodavatel"]
["Možnost práce podle přednastavených protokolů","ano","Vyplní dodavatel"]
["Možnost práce podle uživatelských protokolů","ano","Vyplní dodavatel"]
["Možnost manuálního řízení experimentu uživatelem","ano","Vyplní dodavatel"]
["Instalační materiál pro plné zprovoznění systému a počáteční fázi činnosti","ano","Vyplní dodavatel"]
["Instalační materiál pro plné zprovoznění systému a počáteční fázi činnosti","ano","Vyplní dodavatel"]
["Rozměry maximálně","Výška x šířka x hloubka:  50x45x45 cm","Vyplní dodavatel"]
["hmotnost","maximálně 20 kg","Vyplní dodavatel"]
["Požadavky na napájení","230 V~, 50/60 Hz","Vyplní dodavatel"]
["Elektroporační kyvety o šířce štěrbiny 0,1 cm součástí dodávky","minimálně 150 ks","Vyplní dodavatel"]
[]
["Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací)."]