{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Dílčí plnění 1","Dílčí plnění 2","Dílčí plnění 3","Dílčí plnění 4","Dílčí plnění 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dílčí plnění 1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,2],[4,0,4,2],[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[10,0,10,2]]}
["Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 1)"]
["Typové označení přístroje"]
["Vyplní dodavatel"]
["Základní požadavky zadavatele"]
["Zadavatel požaduje dodání 16 sad pipet"]
["Požadované technické a funkční vlastnosti\n(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)","Požadovaná hodnota","Nabídka uchazeče\n(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)"]
["16 sad jednokanálových pipet nastavitelných objemů","ano","Vyplní dodavatel"]
["každá ze sad obsahuje 4 pipety nastavitelných objemů","minimálně 0,1-2,5 ul; 2-20 ul; 20-200 ul; 100-1000 ul","Vyplní dodavatel"]
["stojan pro každou sadu pipet","16ks","Vyplní dodavatel"]
["stojan samostatně stojící, autoklávovatelný na 6 ks pipet","ano","Vyplní dodavatel"]
["Požadavky na jednotlivé pipety v sadě"]
["4-místný číselný displej na přední části pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["ovládání odhazovače samostatným prvkem","ano","Vyplní dodavatel"]
["variabilní nastavení objemu pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["celá pipeta je autoklávovatelná bez nutnosti rozebrání pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["vyrobená z maximálně mechanicky i chemicky odolných materiálů, odolávající UV záření","ano","Vyplní dodavatel"]
["pružný dolní kónus pipety ","ano","Vyplní dodavatel"]
["nastavení objemu nižším počtem otáček","ano","Vyplní dodavatel"]
["ultra nízká síla při ovládání pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["nízká hmotnost","max. 80 g","Vyplní dodavatel"]
["ergonomický tvar minimalizující únavu ruky","ano","Vyplní dodavatel"]
["barevné označení tlačítka dle velikosti objemu","ano","Vyplní dodavatel"]
["možnost rozebrání pipety z důvodu čištění a snadné a přesné opětovné složení pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["možnost justování pipety (přenastavení na jinou hustotu kapaliny)","ano","Vyplní dodavatel"]
["každá sada pipet obsahuje sadu pro údržbu ","ano","Vyplní dodavatel"]
["kompatibilita s různými typy špiček na trhu","ano","Vyplní dodavatel"]
["všechny pipety jsou certifikovány pro IVD odpovídající směrnici  98/79/EC","ano","Vyplní dodavatel"]
["zajištění kalibrací pipet (standardní i akreditovaná kalibrace)","ano","Vyplní dodavatel"]
["Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací)."]

{"sheet":"Dílčí plnění 2","index":1,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[18,0,18,2],[4,0,4,2]]}
["Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 2)"]
["Typové označení přístroje"]
["Vyplní dodavatel"]
["Základní požadavky zadavatele"]
["Zadavatel poptává pipetovací nástavce"]
["Požadované technické a funkční vlastnosti\n(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)","Požadovaná hodnota","Nabídka uchazeče\n(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)"]
["elektronický pipetovací nástavec na serologické pipety s ergonomickým designem","ano","Vyplní dodavatel"]
["kapacita pro pipetování v minimálním rozmezí 0,1-100 ml","ano","Vyplní dodavatel"]
["nízká hmotnost (maximálně 160 g včetně baterie)","ano","Vyplní dodavatel"]
["snadné nastavení rychlosti stiskem tlačítek konečky prstů jedné ruky","ano","Vyplní dodavatel"]
["ukazatel zbývající kapacity baterie","ano","Vyplní dodavatel"]
["doba nabíjení maximálně 3 hod","ano","Vyplní dodavatel"]
["práce při dobíjení možná","ano","Vyplní dodavatel"]
["autoklávovatelný adaptér - pro práci ve sterilním prostředí a se sterilním materiálem","ano","Vyplní dodavatel"]
["součástí dodávky 2 ks hydrofobních sterilních membránových filtrů, stojánek pro odkládání na pracovní plochu a držák pro připevnění na hladkou stěnu,         baterie a dobíjecí adapter","ano","Vyplní dodavatel"]
["možnost dalšího dokoupení náhradních sterilních filtrů (0,45 µm a  0,2 µm)","ano","Vyplní dodavatel"]
["snadná výměna filtrů","ano","Vyplní dodavatel"]
["počet kusů s výše uvedenou technickou specifikací","2 kusy","Vyplní dodavatel"]
["Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací)."]

{"sheet":"Dílčí plnění 3","index":2,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,2],[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[8,0,8,2]]}
["Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 3)"]
["Typové označení přístroje"]
["Vyplní dodavatel"]
["Základní požadavky zadavatele"]
["Zadavatel požaduje dodat multikanálové pipety"]
["Požadované technické a funkční vlastnosti\n(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)","Požadovaná hodnota","Nabídka uchazeče\n(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)"]
["multikanálová pipeta -  1 ks","12 kanálů, nastavitelný objem minimálně 0,5-10 ul","Vyplní dodavatel"]
["multikanálová pipeta - 1ks","12 kanálů, nastavitelný objem minimálně 10-100 ul","Vyplní dodavatel"]
["Technické požadavky platné pro obě výše uvedené pipety. "]
["možnost společného závěsu minimálně jedné multikanálové pipety na stojan specifikovaný pro dílčí plnění 1 spolu s minimálně 4 ks jednokanálových pipet rovněž specifikovanými pro dílčí plnění 1","ano","Vyplní dodavatel"]
["4-místný číselný displej na přední části pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["ovládání odhazovače samostatným prvkem","ano","Vyplní dodavatel"]
["variabilni nastavení objemu pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["celá pipeta je autoklávovatelná","ano","Vyplní dodavatel"]
["vyrobená z maximálně mechanicky i chemicky odolných materiálů, odolávající UV záření","ano","Vyplní dodavatel"]
["pružný dolní kónus pipety ","ano","Vyplní dodavatel"]
["nastavení objemu nižším počtem otáček","ano","Vyplní dodavatel"]
["ultra nízká síla při ovládání pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["nízká hmotnost","max. 190 g","Vyplní dodavatel"]
["ergonomický tvar minimalizující únavu ruky","ano","Vyplní dodavatel"]
["barevné označení tlačítka dle velikosti objemu","ano","Vyplní dodavatel"]
["možnost rozebrání pipety z důvodu čištění a snadné a přesné opětovné složení pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["možnost vyndání/výměny jednodnotlivých pístů spodního dílu pipety","ano","Vyplní dodavatel"]
["možnost justování pipety (přenastavení na jinou hustotu kapaliny)","ano","Vyplní dodavatel"]
["možnost otáčení spodního dílu oběma směry bez rizika jeho odšroubování, vyjmutí spodního dílu pomocí pojistky","ano","Vyplní dodavatel"]
["kompatibilní s různými typy  špiček na trhu","ano","Vyplní dodavatel"]
["každé balení pipet obsahuje sadu pro údržbu ","ano","Vyplní dodavatel"]
["součástí dodávky zásobník s víčkem o minimálním objemu 60 ml pro plnění multikanálové pipety,  autoklávovatelné","min. 10 ks","Vyplní dodavatel"]
["součástí dodávky těsnící kroužky na konus pipety","min. 24 ks","Vyplní dodavatel"]
["všechny pipety jsou certifikovány pro IVD odpovídající směrnici  98/79/EC","ano","Vyplní dodavatel"]
["zajištění kalibrací pipet (standardní i akreditovaná kalibrace)","ano","Vyplní dodavatel"]
["Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací)."]

{"sheet":"Dílčí plnění 4","index":3,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[23,0,23,2],[4,0,4,2]]}
["Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 4)\n"]
["Typové označení přístroje"]
["Vyplní dodavatel"]
["Základní požadavky zadavatele"]
["Zadavatel požaduje dodání mechanických dávkovačů"]
["Požadované technické a funkční vlastnosti\n(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)","Požadovaná hodnota","Nabídka uchazeče\n(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)"]
["Počet kusů",2,"Vyplní dodavatel"]
["mechanické dávkování kapalin založeném na principu „positive displacement“ (kontakt kapaliny s pístem),            ne na vzduchovém polštáři (air cushion)","ano","Vyplní dodavatel"]
["opakované dávkování s nastavitelným objemem jednotlivých dávek podle velikosti použitých nástavců ","ano","Vyplní dodavatel"]
["nastavení objemu","v rozmezí minimálně 1 µl - 10 ml","Vyplní dodavatel"]
["nasátá kapalina může být dávkována","až 100 x bez znovu naplnění nástavce","Vyplní dodavatel"]
["možnost nastavení minimálně 20 různých objemů na jednu velikost špičky ","ano","Vyplní dodavatel"]
[" ergonomický tvar pro snadné držení a ovládání","ano","Vyplní dodavatel"]
["samovolné vypnutí, pokud není dlouho používán a při minimálním pohybu se opět zapne, zvyšuje se životnost baterie - signalizace vybití baterie","ano","Vyplní dodavatel"]
["čidlo na dávkovací špičky  - rozpoznání špičky po zasunutí do dávkovače","ano","Vyplní dodavatel"]
["kompatibilní se špičkami  různých objemů","ano","Vyplní dodavatel"]
["počítadlo kroků - na displeji se zobrazuje počet provedených kroků","ano","Vyplní dodavatel"]
["vhodné pro dávkování viskózních, pěnících roztoků a kapalin s vysokou tenzí par nebo toxických radioaktivních či infekčních materiálů","ano","Vyplní dodavatel"]
["vyhození špičky jednou rukou","ano","Vyplní dodavatel"]
["hmotnost","max 110 g","Vyplní dodavatel"]
["součástí balení držák na zeď nebo jako výměnný segment do karuselu","ano","Vyplní dodavatel"]
["součástí dodávky adaptéry umožňující použití minimálně 9 různých velikostí špiček","ano","Vyplní dodavatel"]
["součástí dodávky alespoň 1 ks špiček 9 různých velikostí","ano","Vyplní dodavatel"]
["Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací)."]

{"sheet":"Dílčí plnění 5","index":4,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[28,0,28,2],[18,0,18,2],[23,0,23,2],[4,0,4,2],[8,0,8,2]]}
["Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 5)\n"]
["Typové označení přístroje"]
["Vyplní dodavatel"]
["Základní požadavky zadavatele"]
["Zadavatel požaduje dodání multikanálových pipet s nastavitelnou roztečí"]
["Požadované technické a funkční vlastnosti\n(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.)","Požadovaná hodnota","Nabídka uchazeče\n(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)"]
["8-kanálová elektronická pipeta","1 ks","Vyplní dodavatel"]
["12-kanálová elektronická pipeta","1 ks","Vyplní dodavatel"]
["Technické požadavky platné pro obě výše uvedené pipety. "]
["nastavitelná rozteč kónusů podle potřeby","ano","Vyplní dodavatel"]
["možnost nastavení shodné vzdálenosti mezi kónusy","ano","Vyplní dodavatel"]
["zdroj pro napájení pipety, Li-ion baterie","ano","Vyplní dodavatel"]
["dobíjecí stojan na pipetu","2 ks","Vyplní dodavatel"]
["elektronické odhazování špiček","ano","Vyplní dodavatel"]
["displej s možností rotace a opěrka prstu","ano","Vyplní dodavatel"]
["pamět pro uložení minimálně 20 uživatelských programů pod specifickým jménem","ano","Vyplní dodavatel"]
["možnost pipetování ze zkumavek o objemu 1,5 ml do stripů či 48/96-jamkových mikrotitračních destiček a obráceně, pipetování z/do 384-jamkových mikrotitračních či PCR destiček, pipetování do agarózových gelů","ano","Vyplní dodavatel"]
["alespoň 5 rychlostí nastavení","ano","Vyplní dodavatel"]
["Požadavky pro 12-kanálovou pipetu"]
["možnost pipetování","v rozmezí minimálně 1-30 ul","Vyplní dodavatel"]
["nastavitelná rozteč pipetovacích pozic","v rozmezí alespoň 4,5 - 9 mm","Vyplní dodavatel"]
["pipetovací krok","0,01 ul","Vyplní dodavatel"]
["součástí dodávky kompatibilní špičky bez filtru","minimálně  3500 ks","Vyplní dodavatel"]
["Požadavky pro 8-kanálovou pipetu"]
["možnost pipetování","v rozmezí minimálně 2-125 ul","Vyplní dodavatel"]
["stavitelná rozteč pipetovacích pozic","v rozmezí alespoň 4,5 - 14,2 mm","Vyplní dodavatel"]
["pipetovací krok","0,1 ul","Vyplní dodavatel"]
["součástí dodávky sterilní kompatibilní špičky s filtrem","minimálně  3500 ks","Vyplní dodavatel"]
["Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací)."]